- DOZYMETRY

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z różnymi rodzajami dozymetrów. Sprawdzenie kalibracji dozymetru. Wyznaczenie rozkładu mocy dawki w pracowni izotopowej.

Przyrządy:

- Dozymetry: Dawkomierze mikroprocesorowe PM-1203 i RAD-50SE/1C,

dozymetr jonizacyjny (elektrometr).

- Źródła promieniowania ( o znanej aktywności (137Cs, 60Co lub inne wskazane  przez opiekuna zadania.

- Taśma miernicza, czasomierz

- Plan pracowni izotopowej.

Wykonanie zadania:

# Ćwiczenie składa się z dwu części. W pierwszej (1.) sprawdzamy skalowanie dawkomierzy. W drugiej (2.) wyznaczamy rozkład mocy dawek w pracowni izotopowej.

- Sprawdzenie skali dozymetru

Zasada skalowania dozymetru sprowadza się do porównania mocy dawki pochłoniętej (dD/dt) obliczonej dla znanego źródła promieniowania ( ze wskazaniami mocy dawki pochłoniętej (lub dawki) przez badany dozymetr.

Moc dawki pochłoniętej w powietrzu w odległości R od punktowego źródła promieniowania ( wyraża się wzorem:

dD/dt =(rA/R2 ,

gdzie A jest aktywnością źródła a (r równoważną wartością stałej ekspozycyjnej.

Aby sprawdzić skalowanie dawkomierzy mikroprocesorowych wykonujemy pomiar mocy dawki pochodzącej od źródła promieniowania ( o znanej aktywności w zależności od odległości dawkomierza od źródła. Pomiary przeprowadzamy dla 5-8 różnych odległości R, dla których dane źródło promieniowania można uważać za punktowe (zob. B. Gostkowska s. 18 p.4).

Aby sprawdzić kalibrację dozymetru jonizacyjnego pozostawiamy wyzerowany dozymetr (lub kilka dozymetrów) w określonej odległości (odległościach) od źródła promieniowania (. Dokonujemy odczytu dawki po wystarczająco długim czasie.

U.: Przed przystąpieniem do tej  części zadania należy omówić z opiekunem plan wykonania zadania uwzględniający optymalne warunki (także bezpieczeństwa) przeprowadzenia pomiarów .

2. Wyznaczenie rozkładu mocy dawek w pomieszczeniu

Za pomocą dawkomierza PM-1203 wykonujemy pomiary mocy dawek w pracowni izotopowej na siatce 1 metr x 1 metr w odległości 1 metr od podłogi.

W pobliżu wykrytych źródeł zagęszczamy siatkę do 0.5m x 0.5m.

Dodatkowo mierzymy moc dawki na osłonach wykrytych źródeł.

Przedstawienie wyników

Ad 1. :

- Przedstawić krzywe kalibracji mocy dawki dawomierzy            mikroprocesorowych, ocenić dokładność kalibracji.

- Ocenić dokładność wskazań dozymetru lub kilku dozymetrów jonizacyjnych.

Ad 2. :

- Wykreślić krzywe jednakowej mocy dawki (mapę dozymetryczną) na wybranej siatce pomieszczenia. Skala siatki powinna odpowiadać skali danego planu pomieszczenia.

- Przeprowadzić analizę rozkładu dawek z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

Odpowiedzieć na pytanie, czy należy zachować bezpieczną odległość od osłon wykrytych źródeł promieniotwórczych. Oszacować bezpieczną odległość (zob. B. Gostkowska, s. 39, p. 8.4) od najsilniejszego źródła.

## Wymagane wiadomości

- Własności rozpadów promieniotwórczych, własności statystyczne rozpadów,

prawo rozpadu promieniotwórczego.

- Działanie licznika  Geigera-Müllera oraz licznika półprzewodnikowego.

- Rodzaje dozymetrów używanych w dozymetrii indywidualnej (mikroprocesorowe z różnymi detektorami, luminescencyjne, jonizacyjne, kasety dozymetryczne z filtrami).

4. Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej (aktywność, dawka

ekspozycyjna, dawka pochłonięta, równoważnik dawki, dopuszczalne dawki

napromieniowania).

Literatura

1.  A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego,

Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. V, 2, Fizyka jądrowa.

2.  J. Araminowicz i inni, Laboratorium fizyki Jądrowej,

3.  J. B. A. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej (odbitka kserograficzna).

4.  B. Gostkowska, Wielkości,  jednostki i obliczenia stosowane w

# ochronie radiologicznej, CLOR, Warszawa 1991(odbitka kserograficzna).

A. Z. Hrynkiewicz, Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001.

# Tablica 1.  Charakterystyka wybranych źródeł promieniowania (

| IZOTOP | Okres półrozpadu | Energia kwantów [MeV] | Liczba kwantów na 100 rozpadów | Energia przyjmowana do obliczeń [MeV] | Równoważna wart. stałej ekspozycyjnej [cGyh-1GBq-1m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22Na | 2.6 lat | 1.27 | 99.9 | 1.3 | 29.6x10-3 |
| 60Co | 5.3 lat | 1.17 1.33 | 99.9 100.0 | 1.3 | 30.8x10-3 |
| 137Cs | 30.0 lat | 0.66 | 85.2 | 0.7 | 8.0x10-3 |
| 140Ba | 12.7 dni | 0.16 0.30 0.54 | 6.2 4.3 24.4 | 0.5 | 2.6x10-3 |

Tablica 2.  Wykaz wybranych metryk posiadanych zamkniętych źródeł promieniotwórczych

| IZOTOP | Aktywność | Na dzień | Nr świadectwa | Nr źródła | Miejsce użytkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60Co | 4.9 mCi | 1966-01-12 | 51/z/66 | 1005 | II Pracownia |
| 137Cs | 20.0 mCi | 1970-04-02 | 346/z/70/4190 | 7087 | Mag. izotopów |

### PLAN PRACOWNI IZOTOPOWEJ

SKALA  1:50